北京美莱博医学科技有限公司

MyLab® 口蹄疫病毒RNA可视LAMP检测试剂盒	第 4 页

『灵敏性与质量控制』

在本实验条件下，使用本试剂盒的试剂，可检测到50拷贝的RNA分子。

- 『注意事项』

- 反应完成后避免开盖。阳性样品反应管颜色由黄变红，但红色只可保持 12 小时，应尽快拍照留档。

- 每次反应均需附加1个阳性对照和1个阴性对照。

- 不合理的样本采集、转运、储存及处理过程均有可能导致错误的检测结果。

- 反应完成后，反应管避免开盖，应放入密封袋及时填埋处理，以防交叉污染。

- 本试剂盒仅可用于科研。

# 『技术支持信息』

如有任何技术问题，请拨打电话：010-82893546

北京美莱博医学科技有限公司

地	址：北京市丰台区海鹰路 8 号金伟凯大厦 103 室电	话：010-82893546/010-82894339

邮	箱：mylab_sales@163.com 网	址：http://www.meilaibo.com

第 1 页

产品编号：MLK-FMDV-50

有效期：9 个月

MyLab®等温扩增检测系列

口蹄疫病毒RNA可视LAMP检测

试剂盒

FMDV Visualization RNA Detection Kit

使用说明书

北京美莱博医学科技有限公司

2021年5月

北京美莱博医学科技有限公司

MyLab® 口蹄疫病毒RNA可视LAMP检测试剂盒

第 2 页

北京美莱博医学科技有限公司

MyLab® 口蹄疫病毒RNA可视LAMP检测试剂盒

第 3 页

# 『规格』50 次

『适用范围』适用于脾、淋巴结、肾、肝、肺、肌肉等各种组织样品和饲料、灰尘等环境样品中RNA提取后的口蹄疫病毒的检测。对于无溶血血清、口腔拭子、鼻拭子、眼睑拭子、肛拭子可进行免提取直接检测。

『核酸提取』对上述样品均可采用商品化的病毒RNA提取试剂盒提取核酸后进行病毒检测，对于口腔拭子、鼻拭子、肛拭子进行震荡后，可以直接将1μl样品加入反应体系进行扩增检测，比较而言提取RNA后的检测灵敏度会更高。

# 『组成及保存条件』

| 编号 | 试剂盒组成 | 体积(50次) | 保存条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FMDV检测反应液 | 850μl | -20℃ |
| 2 | RT-LAMP聚合酶 | 50μl | -20℃ |
| 3 | FMDV阳性对照 | 20μl | -20℃ |
| 4 | 超纯水 | 1ml | -20℃ |
| 5 | 矿物油 | 1ml | -20℃ |

本试剂盒适用于金属浴、水浴锅、培养箱及任意型号 PCR 仪等恒温设备。

# 『实验要求』

1、实验操作时全程需要带手套和口罩。

2、试剂盒中各组分应避免反复冻融（不超过8次）。

3、采样过程中样品不得交叉污染。

4、反应前盖紧管盖，反应完成后避免开盖。

5、PCR 仪等有热盖的仪器无需加入矿物油。

6、FMDV检测反应液上层覆盖200ul矿物油，使用时需吸取下层黄色水溶液，矿物油成分对扩增无抑制。

7、反应时间不可超出70分钟，超过70分钟则检测结果不可用。

# 『使用方法』

- 室温融化除酶以外的各组分，融化完全后上下颠倒混匀。

注:恒温扩增反应液融化后会出现棕色絮状物，上下颠倒混匀后可溶解，混匀后不可离心。如反复冻融多次或长时间开盖后会出现反应液由黄色变为粉红色的现象，此时反应液已失效。

- 配制反应体系。待测样品数和阳性对照、阴性对照之和为n，  配制时用n+1（下表），配制完成后混匀、在每个PCR反应管中分装18l，最后加入1l的样品，每反应的终体积为20l（不需离心）。

注：向18l的反应液中加入阳性对照2l做为本次实验的阳性对照。

| 组分名称 | 体积 |
| --- | --- |
| 恒温扩增反应液 | 18l×（n+1） |
| RT-LAMP酶 | 1l（n+1） |
| 样品RNA | 2l |
| 矿物油（适用无热盖仪器） | 20l |

- 64℃ 反应 50 分钟。根据反应后的颜色变化判断实验结果。

# 『结果判定』

- 阴性对照样品管反应前后颜色均为黄橙色，阳性对照样品管变红色视为本实验成立。

- 阴性对照样品管和阳性对照样品管反应后均由黄橙色变为红色或仍均为黄橙色，则此次实验结果视为无效。

- 实验成立时，待检样品管和阳性对照样品管颜色接近一致则视为阳性； 待检样品管和阴性对照样品管颜色接近一致则视为阴性；待检样品管颜色介于阳性样品管和阴性样品管之间视为结果可疑，需重复实验。

- 重复实验时，反应温度不变，反应时间设为60分钟，若疑似样品红色深度大于前实验颜色则视为阳性，若红色深度和前实验颜色相同或稍弱则仍视为可疑，需用其他检测方法验证。