北京美莱博医学科技有限公司

MyLab® 可视化LAMP通用型DNA检测试剂盒                第4页

使用说明书                          4

『灵敏性与质量控制』

在优化条件下，使用本试剂盒的试剂，可检测到单拷贝的DNA分子。

- 『有效期』

- 试剂盒有效期为12个月。

- 『注意事项』

- 反应完成后避免开盖，应放入密封袋及时处理。

- 每次反应均需附加一个阳性对照品。

- 实验结束后，阳性样品反应管颜色由黄变红，但红色只可保持12小时，应尽快拍照留档。

- 不合理的样本采集、转运、储存及处理过程均有可能导致错误的检测结果。

- 本试剂盒仅可用于科研。

『技术支持信息』

如有任何问题或欲索取更多产品信息，请拨打电话：010-82893546或Email至mylab_sales@163.com。

北京美莱博医学科技有限公司

地      址：北京市丰台区海鹰路8号金伟凯大厦103室

电      话：01082893546或：010-82894339

邮      箱：mylab_sales@163.com

网      址：http://www.meilaibo.com

第1页

产品编号：MDKS-50

MyLab®等温扩增检测系列

可视化LAMP通用型DNA检测试剂盒

使用说明书

北京美莱博医学科技有限公司

2021年5月

北京美莱博医学科技有限公司

MyLab® 可视化LAMP通用型DNA检测试剂盒                第2页

2

- 『规格』50T

『背景』环介导等温扩增技术(Loop-Mediated Isothermal Amplification, LAMP)是一种新颖的核酸扩增方法。其基本原理是采用4/6条特异引物（针对基因的6/8个区域）及一种具有链置换活性的DNA聚合酶，在60-68℃之间对核酸进行等温扩增，短时间扩增效率可达到109～1010个拷贝。LAMP具有高特异性、高效性、快速、简便、易检测等特点，目前已应用于人类及动植物细菌、病毒、寄生虫、真菌等病原体的快速检测。LAMP是我公司在LAMP基础上改进开发的一种技术，它在尽可能保留了LAMP的优点的同时，降低了扩增产物污染机会和假阳性率。

『用途与特点』可视化LAMP通用型DNA检测试剂盒可以用于与LAMP相关的快速DNA或cDNA的等温扩增。其中，可视化LAMP Mix包含了除酶和模板及引物外的所有成份，使用十分方便；优化的DNA聚合酶配方，使得扩增更加快速高效。

『注意事项』

- 1、实验操作时全程需要带手套和口罩。

- 2、试剂盒中各组分应避免反复冻融（不超过8次）。

- 3、恒温扩增反应液上层覆盖200ul无色矿物油，使用时需吸取下层黄色水溶液。

- 4、采样过程中样品不得交叉污染。

- 5、反应前盖紧管盖，反应完成后避免开盖。

- 6、PCR仪等有热盖的仪器无需加入矿物油。

北京美莱博医学科技有限公司

MyLab® 可视化LAMP通用型DNA可视化检测试剂盒           第3页

3

『组成及保存条件』

| 编号 | 试剂盒组成 | 体积(50T) | 保存条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可视化LAMP Mix | 800μl | -20℃ |
| 2 | Bst DNA聚合酶 | 50μl | -20℃ |
| 3 | 对照模板 | 20μl | -20℃ |
| 4 | 对照引物 | 10μl | -20℃ |
| 5 | 超纯水 | 1ml | -20℃ |
| 6 | 矿物油 | 1ml | -20℃ |

本试剂盒适用于恒温水浴、金属浴、烘箱和任意型号PCR仪。

引物在反应体系中的终浓度建议为：F3/B3为0.16uM；FIP/BIP为1.6uM；LoopF/LoopB为0.4uM。

- 『使用方法』

- 制备反应液（20l体系）:

室温溶解除酶外的组份，在反应管中加入以下组份：

可视化LAMP Mix               16l

Bst DNA聚合酶                 1l

引物                           1l

DNA模板                      2l

矿物油（选做）                20l

进行自行设计引物的筛选时需同时设置阳性对照（加入对照模板DNA和对照引物），阴性对照（加入超纯水和对照引物）。

- 等温扩增:

- 混匀，置于65℃（本试剂盒的阳性对照反应温度为65℃，用户在扩自己的DNA时可根据自己引物特点60-68℃之间寻找最佳扩增条件），反应40~60min。

- 直接观察反应结果—阴性管为反应前的黄色，阳性扩增管变为红色。

- 本试剂盒可以直接在荧光定量PCR仪上使用，荧光通道为Cy5，但不可用于溶解曲线分析。