北京美莱博医学科技有限公司

MyLab® 猪细小病毒 qPCR 检测试剂盒(Taqman 探针法)               第4页

## 『灵敏性与质量控制』

在本实验条件下，使用本试剂盒可检测低至10个拷贝的DNA分子。

## 『注意事项』

- 选用无外源核酸与酶的试剂和耗材。

- 不合理的样本采集、转运、储存及处理过程均有可能导致错误的检测结果。

- 为了确保实验结果的可靠性，每次实验均应设置阳性和阴性对照。

- 实验中用过的枪头和离心管请直接打入盛有84消毒液的废物缸内，并与其他废弃物品一同灭菌后丢弃。

- 实验结束后，反应管避免多次开盖，应放入密封袋及时处理，以防污染实验环境

- 工作台及各种实验用品定期用0.1%新洁尔灭或75%乙醇进行消毒。。

#### 『技术支持信息』

如有任何问题或欲索取更多产品信息，请 Email 至 mylab_sales@163.com

或拨打电话：010-82893546。

#### 北 京 美 莱 博 医 学 科 技 有 限 公 司

地 址：北京市丰台区海鹰路 8 号金伟凯大厦 103 室

电 话：010-82893546	010-82894339

邮 箱 ：mylab_sales@163.com 网 址：http://www.meilaibo.com

第1页

产品货号：MLBT-PPV-100

有效期：12个月

# 猪细小病毒qPCR检测试剂盒

## (Taqman 探针法)

PPV Real-Time PCR Detection Kit

使用说明书

### 北京美莱博医学科技有限公司

2021年 5 月

北京美莱博医学科技有限公司

MyLab® 猪细小病毒 qPCR 检测试剂盒(Taqman 探针法)             第 2页

北京美莱博医学科技有限公司

MyLab® 猪细小病毒 qPCR 检测试剂盒(Taqman 探针法)              第3页

## 『规格』100 次

『适用范围』适用于脾、淋巴结、口腔拭子、全血、血清、肌肉等

动物样品及饲料、灰尘等环境样品中的猪圆环病毒Ⅲ型

DNA 检测。

『核酸提取』采用商品化的病毒DNA提取试剂盒提取待检测样品

DNA。

## 『组成及保存条件』

| 编号 | 试剂盒组成 | 体积(100次) | 保存条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPV-qPCR Mix | 750μl×2 | -20℃ |
| 2 | 阳性对照（PPV） | 100μl | -20℃ |
| 3 | 超纯水 | 300μl | -20℃ |

『实验要求』

- 注意生物安全，采样及实验操作全程需要带手套和口罩。

- 采样过程中样品不得交叉污染。样本放入无菌离心管，置于保温箱中，加冰袋，密封，24小时内送检。

- 新采集样本应在4℃条件下不超过48 小时或-20℃保存不超过 3 个月，长期保存应置于-70℃以下保存。应避免反复冻融。

- 将样品DNA提取、试剂配制及加样、qPCR扩增，分 3个区操作。

- 试剂盒中各组分应避免反复冻融（不超过 5 次）。

- 加样时样品应完全落入反应液中，加样后应尽快压紧管盖。

- 核酸反应液分装时应避免产生气泡。

『适用仪器』 Roche96/480、ABI 各型号、伯乐、安捷伦、博日、宏石等各种实时荧光定量 PCR 仪。

	制备反应液:

室温融化各组分，上下颠倒混匀，稍离心后，按每份15μl 将

PPV-qPCR Mix 分装在各 PCR 管中。每反应的终体积为 25μl。

| 组成成分 | 用量 |
| --- | --- |
| PPV-qPCR Mix | 15μl |
| 模板 | 10μl |

	扩增条件:

| 反应条件 | 反应时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- |
| 95℃ | 3分钟 | 1 |
| 95℃ 60℃ | 10秒 | 42 |
|  | 20秒（荧光检测） |  |

注：请使用 FAM 检测通道。实验完成后，请将阈值线设定于刚好超过阴性对照品扩增曲线（无规则的噪音线）的最高点为准。

#### 结果判定

- 阳性对照的 Ct 值小于 28，并出现典型的扩增曲线；阴性对照无数值；二者均成立时可判定实验成立，否则实验判为无效，需再次实 验。

- 如果 Ct 值≤38，可判定为阳性。

- 如果检测样本的 Ct 值＞40 或者无数值，则判为阴性。

- 如果 38≤Ct<40 则判定为样品可疑，需将样品重新提取 DNA 进行复检，如果复检结果仍为可疑，则判为阳性，若重复检测 Ct 值＞ 40，则判为阴性。

- 如果检测样本有不规则扩增曲线，且显示 Ct 值，则需要对该样本复检。