北京美莱博医学科技有限公司

DNA病毒免提取染料法qPCR扩增试剂盒使用说明书                  4

- 『注意事项』

- 选用无外源核酸与酶的试剂和耗材。

- 抗凝血可在4℃放置8天，长时间放置需置于-20℃～-70℃冻存。

- 不合理的样本采集、转运、储存及处理过程均有可能导致错误的检测结果。

- 为了确保实验结果的可靠性，每次实验均应设置阳性和阴性对照。

- 如果特异性扩增较多，可以调整退火温度或增减模板用量。

- 使用时请注意防护，需要佩戴口罩及手套，烈性病毒请在相应等级的实验室进行实验。

- 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品等用途。

- 建议产物扩增长度在300bp以内。

『技术支持信息』

如有任何问题或欲索取更多产品信息，请Email至mylab_sales@163.com；或拨打电话：010-82893546。美莱博公司还可提供相关的实验技术服务。

北京美莱博医学科技有限公司

地      址：北京市丰台区海鹰路8号金伟凯大厦103室

电      话：01082893546    010-82894339

邮      箱：mylab_sales@163.com

网      址：http://www.meilaibo.com

产品货号：MM-DR0100

DNA病毒免提取染料法qPCR扩增试剂盒

DNA Virus Extraction-free Direct qPCR Kit

使用说明书

北京美莱博医学科技有限公司

2021年5月

北京美莱博医学科技有限公司

DNA病毒免提取染料法qPCR扩增试剂盒使用说明书                  2

- 『规格』100T

『背景』DNA病毒的核酸提取一直是对其进行实时荧光定量PCR检测的前提，此过程不仅需要耗费大量的时间和实验成本，且会因所用试剂盒的不同、实验人员的手法不同等原因而造成实验结果的差异。本公司通过大量的实验，开发出一套通用性DNA病毒核酸免提取，可直接进行实时荧光定量PCR的扩增试剂盒。该试剂盒的扩增体系中含有独特的病毒外壳裂解成分和耐PCR抑制剂成分，使病毒DNA释放出来后直接进行PCR扩增，实现了对病毒样品免提取直接进行染料法的实时荧光定量PCR检测。

『用途与特点』无需进行病毒DNA提取及样品前处理，直接对样品进行荧光定量PCR扩增检测；适用于人、宠物、畜禽等动物的血清、血浆、细胞上清、组织上清或口腔拭子（建议使用友康公司病毒采集管或PBS，或生理盐水）等样品，可有效缩短检测时间、提高实验重复性、减少交叉污染、降低实验成本。

- 『组成及保存条件』2Direct qPCR Kit应避免反复冻融多次，4℃可保存1个月。

| 编号 | 试剂盒组成 | 体积(100T) | 保存条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2Direct qPCR Mix（染料法） | 1ml | -20℃ |
| 2 | 超纯水 | 1ml | -20℃ |

2Direct qPCR Mix中含有病毒壳蛋白裂解成分、抗逆DNA Polymerase、dNTPs 、MgCl2、PCR反应抗抑制buffer，并含有稳定剂和反应增强剂。

『灵敏性与质量控制』

在优化条件下，使用本试剂盒的试剂，可检测到单拷贝的DNA分子。

- 『有效期』试剂盒有效期为12个月。

- 『使用方法』注意：以下举例仅供参考，系统反应条件因模板、引物的不同而各异，需根据具体情况设定最佳反应条件。本试剂盒不含有ROX，如果需要添加可以另行购买。

北京美莱博医学科技有限公司

DNA病毒免提取染料法qPCR扩增试剂盒使用说明书                  3

- 制备反应液:

室温溶解除酶混合物以外的各种组份，混匀，稍离心。在反应管中加入以下组份：

| 组成成分 | 用量 |
| --- | --- |
| 2Direct qPCR Mix（染料法） | 10μl |
| 模板 | 2μl |
| 正反向引物（10μM） | 1μl |
| 超纯水 | 补足至20μl |

如果反应非20μl体系，可以按照上述比例更改成分用量。

- 扩增条件:

| 反应条件 | 反应时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- |
| 95℃ | 3分钟 | 1 |
| 95℃ 60℃ | 10秒 | 40 |
|  | 25秒（荧光检测） |  |
| 60℃到95℃ | 溶解曲线设定 |  |

本试剂盒选用的荧光染料为Sybr Green Ⅰ，在荧光检测时需要选择本通道。

- 产品选择：

- RNA病毒免提取RT-PCR扩增试剂盒,货号为：MM-RP0100，本试剂盒可用于RNA病毒RT-PCR后的电泳或测序。

- RNA病毒免提取染料法RT-qPCR扩增试剂盒，货号为：MM-RR0100，本试剂盒用于实时荧光定量PCR的染料法。

- RNA病毒免提取Taqman探针法qPCR扩增试剂盒，货号为；MM-RT0100，本试剂盒用于Taqman探针法的RT-qPCR实时荧光定量PCR。

- DNA病毒免提取PCR扩增试剂盒，货号为；MM-DP0100，本试剂盒可用于DNA病毒PCR后的电泳或测序。

- DNA病毒免提取Taqman探针法qPCR扩增试剂盒，货号为；MM-DT0100,本试剂盒用于Taqman探针法的实时荧光定量PCR。