北京美莱博医学科技有限公司

RNA病毒RT-qPCR扩增试剂盒（Taqman探针法）使用说明书           4

- 『注意事项』

- 选用无外源核酸与核酸酶的试剂和耗材。

- 抗凝血可在4℃放置2天内，-20℃保存不超过3个月，长期保存需置于-70℃以下。避免反复冻融。

- 不合理的样本采集、转运、储存及处理过程均有可能导致错误的检测结果。

- 为了确保实验结果的可靠性，每次实验均应设置阳性和阴性对照。

- 如果存在非特异性扩增，可提高退火温度。

- 使用时请注意防护，需要佩戴口罩及手套，烈性病毒请在相应等级的实验室进行实验。

- 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品等用途。

- 建议产物扩增长度在100bp以内。

『技术支持信息』

如有任何问题或欲索取更多产品信息，请Email至mylab_sales@163.com或拨打电话：010-82893546。

北 京 美 莱 博 医 学 科 技 有 限 公 司

地 址：北京市丰台区海鹰路8号金伟凯大厦103室

电 话：010-82893546    010-82894339

邮 箱：mylab_sales@163.com

网 址：http://www.meilaibo.com

产品货号：MM-RT1100

RNA病毒RT-qPCR扩增试剂盒

（Taqman探针法）

RNA Virus Direct RT-qPCR Kit

（Taqman Probes）

使用说明书

北京美莱博医学科技有限公司

2021年5月

北京美莱博医学科技有限公司

RNA病毒RT-qPCR扩增试剂盒（Taqman探针法）使用说明书             2

- 『规格』100T

『背景』本试剂盒可用于病毒RNA的Taqman探针法的荧光定量PCR。病毒RNA的反转录和PCR在同一反应体系中进行，减少了反应的交叉污染机会。其中， RT酶混合物以逆转录酶和RNase Inhibitor预混的形式提供；RT-qPCR Mix（探针法）是含有热启动Taq DNA 聚合酶的反应体系，包含各离子组份、dNTPs以及PCR 稳定剂和增强剂，可以保证酶在整个一步法反应中发挥最大功效。可有效的缩短检测时间、提高实验重复性。

『特点』操作简单快捷：预混的Mix 使得操作变得简单快捷；

解决复杂模板：通读GC 含量高，二级结构复杂的RNA 模板；

样品通用性好：对众多物种来源及杂质较多的RNA 模板的通用性高。

- 『组成及保存条件』2xRT-qPCR Mix可反复冻融不多于10次，在加入引物和探针后不可在4℃保持过夜，RT-qPCR酶混合物需在-20℃及以下温度保存。

- 『适用范围』RT-qPCR 技术适用于检测RNA 病毒等微量RNA。

| 编号 | 试剂盒组成 | 体积(100T) | 保存条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2xRT-qPCR Mix（探针法） | 500μl×2 | -20℃ |
| 2 | RT酶混合物 | 50μl | -20℃ |
| 3 | 超纯水 | 1ml | -20℃ |

『灵敏性与质量控制』

在优化条件下，使用本试剂盒的试剂，可检测到单拷贝的RNA分子。

北京美莱博医学科技有限公司

RNA病毒RT-qPCR扩增试剂盒（Taqman探针法）使用说明书             3

- 『使用方法』注意：以下举例仅供参考，系统反应条件因模板、引物与探针的不同而各异，需根据具体情况设定最佳反应条件。本试剂盒不含有ROX，如果需要添加可以另行购买。

- 制备反应液:

室温溶解除酶混合物以外的各种组份，混匀稍离心，在反应管中加入以下组份：

| 组成成分 | 用量 |
| --- | --- |
| 2xRT-qPCR Mix（探针法） | 10μl |
| RT酶混合物 | 1μl |
| 正向引物（10μM） | 1μl |
| 反向引物（10μM） | 1μl |
| 荧光探针（10μM） | 1μl |
| 超纯水 | 1μl |
| 模板 | 5μl |

如果反应非20μl体系，可以按照上述比例更改成分用量。

当同时需要进行多次RT-PCR反应时，请将各组份加倍混合后再分装到每个反应管中，以减少加样操作时产生的误差，使试剂中的各组份加入量更加准确，并可减少实验操作产生的误差且会减少试剂损失。

- 扩增条件:

| 反应条件 | 反应时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- |
| 50℃ | 15分钟（反转录） | 1 |
| 95℃ | 3分钟 | 1 |
| 95℃ 60℃ | 10秒 | 42 |
|  | 25秒（荧光检测） |  |

注：支持多重荧光定量PCR同时检测，请根据荧光种类选择对应的检测通道。

- 『有效期』试剂盒有效期为12个月。