北京美莱博医学科技有限公司

MyLab® 猪圆环病毒2型DNA荧光LAMP检测试剂盒                  4

『灵敏性与质量控制』

在本条件下，使用本试剂盒的试剂，可检测低至10拷贝的DNA分子。

- 『注意事项』

- 反应完成后避免开盖，应放入密封袋及时处理。

- 每次反应均需附加1个阳性对照和1个阴性对照。

- 不合理的样本采集、转运、储存及处理过程均有可能导致错误的检测结果。

- 本试剂盒可用于科研研究，不可单独作为诊断依据。

『技术支持信息』

如有任何问题或欲索取更多产品信息，请拨打电话：010-82893546或Email至mylab_sales@163.com。

北京美莱博医学科技有限公司

地      址：北京市丰台区海鹰路8号金伟凯大厦103室

电      话：01082893546或：010-82894339

邮      箱：mylab_sales@163.com

网      址：http://www.meilaibo.com

1

产品编号：MLF-PCV2-50

有效期：9个月

MyLab®等温扩增检测系列

猪圆环病毒2型DNA荧光LAMP检测

试剂盒

PCV2 Fluorescence LAMP Detection Kit

使用说明书

北京美莱博医学科技有限公司

2022年5月

北京美莱博医学科技有限公司

MyLab® 猪圆环病毒2型DNA荧光LAMP检测试剂盒                  2

- 『规格』50次

『适用范围』适用于猪的血液、血清、脾、淋巴结、肾、肝、肺、肌肉等组织和口腔拭子、肛拭子、粪便或环境样品猪圆环病毒2型(PCV2)DNA检测。

『核酸提取』对上述样品可采用商品化的病毒DNA提取试剂盒提取核酸。对疑似猪圆环病毒2型(PCV2)感染动物的口腔拭子、鼻拭子、肛拭子或血清（未溶血）震荡后，可直接将2l样品加入反应体系进行扩增，比较而言提取DNA后的检测灵敏度会更高。

『适用仪器』本试剂盒适用于在荧光定量PCR仪中检测，选择荧光通道为Sybr green通道。

『组成及保存条件』

| 编号 | 试剂盒组成 | 体积(50次) | 保存条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCV2荧光检测液 | 600μl | -20℃ |
| 2 | BST酶 | 50μl | -20℃ |
| 3 | PCV2阳性对照 | 20μl | -20℃ |
| 4 | 超纯水 | 1ml | -20℃ |

『注意事项』

- 室温融化除酶以外的各组分，融化后上下颠倒混匀并瞬时离心。

- 应避免反复冻融次数不超过8次。

- 液体均需加到反应管底部，并避免产生气泡，放入荧光定量PCR仪前请瞬时离心。

- 加样后需尽快放入仪器中进行反应，加样后不可在室温放置超过10分钟，否则需要在冰上进行存放。

- 生产日期见试剂盒外包装。

北京美莱博医学科技有限公司

MyLab® 猪圆环病毒2型DNA荧光LAMP检测试剂盒                3

- 『使用方法』

- 制备反应液:

室温溶解除酶外的组份，在反应管中加入以下组份：

| 组分名称 | 体积 |
| --- | --- |
| PCV2荧光检测液 | 12l |
| BST酶 | 1l |
| DNA模板 | 2l |
| 超纯水 | 5l |
| 总体积 | 20l |

- 每次反应均应同时检测阳性对照与阴性对照，阴性对照用超纯水代替样品。

- 反应条件: 选择Sybr Green荧光通道，设置20l反应体系，63℃反应60分钟。每分钟收集一次荧光信号；设置从63摄氏度到95摄氏度检测溶解曲线。

- 『结果判定』

- 查看溶解曲线，如果溶解曲线阳性样品和阴性样品位置不同或阴性对照无溶解曲线，则反应结果可信。

- 检测样品的溶解曲线和阳性对照溶解曲线在同一位置，则该检测样品中含有圆环病毒2型核酸，如果检测样品的溶解曲线和阳性对照溶解曲线不在同一位置，则该检测样品中不含有圆环病毒2型核酸。

- 根据扩增曲线判断圆环病毒2型的含量，Ct值越小，样品中含有的病毒量越高，反之越低；和阳性对照溶解曲线不在同一位置，Ct值大小则与圆环病毒2型无关，可能为引物互扩或非特异扩增。

- 阳性对照的浓度为1×106拷贝/l，样品中病毒核酸含量越低扩增线性越差，反应拷贝数低于1×103拷贝/l以下时，Ct值不再最为病毒含量高低的依据。