北京美莱博医学科技有限公司

MyLab®一步法RT-qPCR扩增试剂盒                            4

『注意事项』

- 严防操作环境、使用的容器耗材和试剂的RNase污染。所用器具与耗材进行无RNase处理。操作过程中勤换手套。

- 实验前应检测模板RNA的纯度和完整性，避免降解和杂质污染。如果有DNA污染而又必须去除，则可以用RNase-free的DNaseI处理样品。

- RT-PCR Enzyme Mix在取用之前应短暂离心收集溶液后再吸取，吸取时动作要慢，使用后应尽快放回-20℃。

- 2xOne Step RT-qPCR Mix在取用前应充分混匀并离心后使用。

- 本试剂盒必须用特异性引物。

- 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品等用途。

『技术支持信息』

如有任何问题或欲索取更多产品信息，请Email至mylab_sales@163.com或拨打电话：010-82893546。美莱博公司还可提供相关的实验技术服务。

北京美莱博医学科技有限公司

地址：北京市丰台区海鹰路8号金伟凯大厦1号楼103

销售电话：010-82893546 010-82894339

技术电话：010-83682978

邮箱：mylab_sales@163.com

网址：http://www.meilaibo.com

产品编号：MRT1013

# 一步法RT-qPCR扩增试剂盒

（Taqman探针法）

# One Step RT-qPCR Kit

使用说明书

北京美莱博医学科技有限公司

2021年5月

北京美莱博医学科技有限公司

MyLab®一步法RT-qPCR扩增试剂盒                            2

『规格』100T。

『产品简介』

本试剂盒是采用一步法扩增使反转录和PCR在同一反应体系中进行。反应过程中不需要添加试剂，无需打开管盖，避免了样品间交叉污染的同时也提高了检测灵敏度。

试剂盒中包含3个组份。其中，RT-PCR Enzyme Mix以逆转录酶和RNase Inhibitor预混的形式提供；2xOne Step RT-qPCR Mix是含有热启动Taq DNA聚合酶的反应体系，包含必要的离子组份、dNTPs以及PCR稳定剂和增强剂，可以保证酶在整个一步法反应中发挥最大功效。

本试剂盒不带有ROX成分，可直接用于Roche LightCycler 480，Roche LightCyler 96，Bio-rad iCyler iQ，iQ5，CFX96等。

使用下列仪器并需要ROX校正的实验需要另行购买相应的ROX:

ABI Prism7500/7500 Fast，QuantStudio® 3 System，QuantStudio® 5 System，QuantStudio® 6 Flex System，QuantStudio® 7 Flex System，ViiA 7 system，Stratagene Mx3000/Mx3005P，Corbett Rotor Gene 3000，Eppendorf，ABI Prism7000/7300/7700/7900，ABI Step One/Step One Plus等。

- 『产品特点』

操作简单快捷：预混的Mix使得操作变得简单快捷；

解决复杂模板：通读GC含量高，二级结构复杂的RNA模板；

样品通用性好：对众多物种来源及杂质较多的RNA模板的通用性高。

- 『适用范围』

- RT-qPCR技术适用于检测RNA病毒等微量RNA，同时可以用于普通电泳法的RT-PCR扩增。

- 『组份及保存条件』

| 编号 | 组份名称 | 体积 | 数量 | 保存 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2xOne Step RT-qPCR Mix | 650μl | 2 | -20℃ |
| 2 | RT-PCR Enzyme Mix | 50μl | 1 | -20℃ |
| 3 | RNase-free ddH2O | 1ml | 1 | -20℃ |

北京美莱博医学科技有限公司

MyLab®一步法RT-qPCR扩增试剂盒                            3

- 『有效期』12个月。

- 『操作步骤』

- 下列反应为常规的反应体系和反应条件，实际操作中应根据模板、探针的种类及使用仪器的说明、引物结构和目的片段大小的不同进行相应的改进和优化。

- 模板RNA、特异性引物、2xOne Step RT-qPCR Mix和RNase-free ddH2O融化混匀，短暂离心后置于冰浴上。

- 2. 按以下在冰浴条件下配制反应液：

| RNA模板 | 10ng ~ 1µg total RNA |
| --- | --- |
| 上游特异性引物（10μM） | 1μl |
| 下游特异性引物（10μM） 探针（10μM） | 1μl 0.6μl |
| 2xOne Step RT-qPCR Mix | 12.5μl |
| RT-PCR Enzyme Mix ROX（如需加入...） | 0.5μl xμl |
| RNase-free ddH2O | up to 25μl |

*当同时需要进行多次RT-PCR反应时，请将各组分加倍混合后再分装到每个反应管中，以减少实验操作产生的误差，使各成分体积更一致，且减少试剂损失。

- 3. 按以下设置PCR反应条件：

| 反应温度 | 反应时间 | 反应循环数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50℃ | 15min | 1 | 逆转录 |
| 95℃ | 3min | 1 | 灭活RT酶及预变性 |
| 95℃ | 10sec | 35-45（荧光检测） | 本退火及延伸温度仅适合200bp以下的扩增片段长度。 |
| 60℃ | 25sec |  |  |

注：1、 因为引物及RNA模板不同，不同的反应体系和反转录酶对扩增效率影响很大，故本公司开发有两款One Step RT-qPCR Kit，另一款的货号为MRT1014。建议同时采购两款试剂盒试用。

- 如需扩增长度大于200bp的普通RT-PCR需要将退火温度和延伸温度分开设置，退火温度为55℃ ~62℃，20秒，延伸温度为72℃，每1kbp扩增长度需要延伸时间为60秒。