北京美莱博医学科技有限公司

新冠病毒RNA-N基因可视LAMP检测试剂盒

第 4 页

『灵敏性与质量控制』

本条件下，使用本试剂盒，可检测低至10拷贝的RNA分子。

## 『注意事项』

#### 反应完成后避免开盖，应放入密封袋及时处理。

- 每次反应均需附加一个阳性对照和阴性对照。

- 实验结束后，阳性样品反应管颜色由黄变红，但红色只可保持12

小时，应尽快拍照留档。

- 不合理的样本采集、转运、储存及处理过程均有可能导致错误的 检测结果。

- 本试剂盒仅可用于科研。

## 『技术支持信息』

如有任何问题或欲索取更多产品信息，请拨打电话：010-82893546 或

Email 至 mylab_sales@163.com。

#### 北京美莱博医学科技有限公司

地	址：北京市丰台区海鹰路 8 号金伟凯大厦 103 室电	话：01082893546 或：010-82894339

邮	箱：mylab_sales@163.com 网	址：http://www.meilaibo.com

第 1 页

产品编号：MLBL-COVID19-N-50

有效期：9 个月

# MyLab®等温扩增检测系列

新冠病毒RNA-N基因可视LAMP检测试剂盒

### COVID-19 N-Gene Visualization Nucleic Acid Test Kit

使用说明书

### 北京美莱博医学科技有限公司

2021年5月

新冠病毒RNA-N基因可视LAMP检测试剂盒

第 2 页

北京美莱博医学科技有限公司

『规格』50T

『适用范围』适用于对疑似新型冠状病毒感染者的口腔拭子、鼻拭子、

肛拭子、血液、唾液、痰液、肺泡灌洗液、组织等样品及灰尘等环境样品中 RNA 提取后的病毒检测。

『用途与特点』新型冠状病毒 N 基因可视化核酸检测试剂盒是针对新冠病毒N基因设计的特异性引物。本检测方法是我公司在LAMP 基础上改进后开发的一项技术，它在尽可能保留了 LAMP 优点的同时，降低了扩增产物假阳性率。本试剂盒也可直接用荧光定量PCR 仪进行检测，用荧光定量 PCR 仪进行检测时请选用Cy5 检测通道，1 分钟采集一次荧光值，出现S型扩增曲线判为阳性，出现直线或斜线时判为阴性。

## 『注意事项』

1、室温融化除酶混合液以外的各组分，可视化RT-LAMP Mix会出现棕色絮状物，需要上下颠倒混匀，混匀后不可以离心，混匀后可视化RT-LAMP Mix变为粉红色或红色时视为试剂盒失效。

新冠病毒RNA-N基因可视LAMP检测试剂盒

第 3 页

北京美莱博医学科技有限公司

## 『组成及保存条件』

| 编号 | 试剂盒组成 | 体积(50T) | 保存条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COVID19-N检测反应液 | 850μl | -20℃ |
| 2 | RT-LAMP酶 | 50μl | -20℃ |
| 3 | 新冠N基因阳性对照 | 20μl | -20℃ |
| 4 | 超纯水 | 1ml | -20℃ |
| 5 | 矿物油 | 1ml | -20℃ |

本试剂盒适用于恒温水浴、金属浴、烘箱和任意型号PCR 仪。

## 『使用方法』

	制备反应液:

室温溶解除酶外的组份，在反应管中加入以下组份：

| 组分名称 | 体积 |
| --- | --- |
| COVID19-N检测反应液 | 17μl |
| RT-LAMP酶 | 1μl |
| RNA模板 | 2μl |
| 总体积 | 20μl |

	反应条件: 64℃反应60分钟。根据反应后的颜色变化判断实验结果。

2、可视化RT-LAMP Mix上层覆盖200ul矿物油，使用时需吸取下层黄色水溶液，矿物油成分对扩增无抑制。

3、如反复冻融或长时间开盖会出现反应液由黄色变为粉红色的现象， 应避免反复冻融（不超过8次）及避免长时间开盖。

4、用有热盖的恒温反应仪器（PCR仪等）时不需要加入矿物油；用恒温水浴锅或没有热盖的金属浴进行反应时需加入20μl 矿物油。

5、反应结束后不可开盖，并于12小时内拍照留存，超长时间放置阳性 对照颜色会变淡；拍照后请将反应管封于自封袋中保存或处理。

6、生产日期见试剂盒外包装。

注：检测时需要同时设置阳性对照（加入新冠N基因阳性对照） 和阴性对照

（加入超纯水）。使用水浴锅或温箱等无热盖仪器时，需要在反应液上加入20l矿物油封闭。反应时间超出70分钟，检测结果不可用。

## 『结果判定』

  - 阴性对照样品管反应前后颜色一致，均为黄色，阳性对照样品反应 液变红色视为本实验成立。

  - 阴性对照样品管和阳性对照样品管反应后均由黄色变为红色或均为 黄色则此次实验视为无效。

  - 实验成立时，待检样品管颜色和阳性对照样品管一致则视为阳性；  待检样品管颜色和阴性对照样品管一致则视为阴性；待检样品管颜色介于阳性样品管和阴性样品管之间视为结果可疑，需重做该样品, 重复实验反应温度不变，反应时间延长至70分钟。