北京美莱博医学科技有限公司

MyLab® 猪伪狂犬病毒qPCR检测试剂盒(Taqman探针法)     第4页

4

- 『灵敏性与质量控制』

在本实验条件下，使用本试剂盒可检测低至10个拷贝的DNA分子。

- 『注意事项』

- 选用无外源核酸与酶的试剂和耗材。

- 不合理的样本采集、转运、储存及处理过程均有可能导致错误的检测结果。

- 为了确保实验结果的可靠性，每次实验均应设置阳性和阴性对照。

- 实验中用过的枪头和离心管请直接打入盛有84消毒液的废物缸内，并与其他废弃物品一同灭菌后丢弃。

- 工作台及各种实验用品定期用0.1%新洁尔灭或75%乙醇进行消毒。

- 仅限科学研究使用。

『技术支持信息』

如有任何问题或欲索取更多产品信息，请Email至mylab_sales@163.com或拨打电话：010-82893546。

北 京 美 莱 博 医 学 科 技 有 限 公 司

地 址：北京市丰台区海鹰路8号金伟凯大厦103室

电 话：010-82893546    010-82894339

邮 箱：mylab_sales@163.com

网 址：http://www.meilaibo.com

第1页

产品货号：MLBT-PRV-100

有效期：12个月

猪伪狂犬病毒qPCR检测试剂盒

(Taqman探针法)

PRV Real-Time PCR Detection Kit

使用说明书

北京美莱博医学科技有限公司

2021年5月

北京美莱博医学科技有限公司

MyLab® 猪伪狂犬病毒qPCR检测试剂盒(Taqman探针法)    第2页

4

『规格』100次

『适用范围』适用于全血、血清、口腔拭子、鼻腔拭子、眼睑拭子、肛门拭子、唾液、扁桃体、肺脏、脾脏、淋巴结、肌肉等动物样品及饲料、灰尘等环境样品中的猪伪狂犬病毒DNA检测。

『核酸提取』核酸提取可采用商品化的病毒DNA提取试剂盒，并按照试剂盒说明书提取待检测样品DNA。

『组成及保存条件』

| 编号 | 试剂盒组成 | 体积(100次) | 保存条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRV-qPCR Mix | 750μl×2 | -20℃ |
| 2 | 阳性对照(PRV) | 100μl | -20℃ |
| 3 | 超纯水 | 1ml | -20℃ |

- 『实验要求』

- 1、实验操作时全程需要带手套和口罩。

- 2、试剂盒中各组分应避免反复冻融（不超过10次）。

- 3、采样过程中样品不得交叉污染。

- 4、加样时样品应完全落入反应液中，加样后应尽快压紧管盖。

- 5、核酸反应液分装时应尽量避免产生气泡。

- 6、将样品DNA提取、试剂配制及加样、PCR扩增，分3个区操作。

- 7、冷链运输，零下20度存放，并在有效期内使用。

- 『适用仪器』 Roche96/480、ABI各型号、伯乐、安捷伦、博日、宏石等各种实时荧光定量PCR仪。

北京美莱博医学科技有限公司

MyLab® 猪伪狂犬病毒qPCR检测试剂盒(Taqman探针法)   第3页

4

- 制备反应液:

室温溶解PRV-qPCR Mix，混匀，稍离心后，配制反应体系。每反应的终体积为25l。

| 组成成分 | 用量 |
| --- | --- |
| 伪狂犬病毒qPCR反应液（探针法） | 15μl |
| DNA模板 | 10μl |

- 扩增条件:

| 反应条件 | 反应时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- |
| 95℃ | 3分钟 | 1 |
| 95℃ 62℃ | 10秒 | 42 |
|  | 20秒（荧光检测） |  |

注：请使用FAM检测通道。实验完成后，请将阈值线设定于刚好超过阴性对照品扩增曲线（无规则的噪音线）的最高点为准。

结果判定

- 阳性对照的Ct值小于28，并出现典型的扩增曲线；阴性对照无数值；二者均成立时可判定实验成立，否则实验判为无效。

- 如果Ct值≤40，可判定为阳性。

- 如果Ct值为0或无数值，则判定为阴性。

- 如果40≤Ct<42则判定为样品可疑，需将样品进行复检，复检结果相同，则判定为阳性，否则判定为阴性。

- 如果检测样本有不规则扩增曲线，且显示 Ct 值，则需要对该样本复检。